# Text boxes

GB/T 5413.27—1997

前	言

在婴幼儿配方食品中添加 DHA、EPA 是近两年的科技成果，对其含量的检测

方法尚在探索阶段。本标准给出的方法是在参考了大量国内外文献的基础上，经 反复实验、验证而确定的，具有操作简便、快速、灵敏度高的特点。

本系列标准从实施之日起，代替 GB 5413—1985。 本标准由中国轻工总会提出。 本标准由全国乳品标准化中心归口。 本标准负责起草单位：国家乳制品质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：卫生部食品卫生监督检验所、浙江省轻工业研究所、 哈尔滨森永乳品有限公司、雀巢（中国）投资服务有限公司。

本标准主要起草人：刘波、杨金宝、王芸。

中华人民共和国国家标准

婴幼儿配方食品和乳粉

DHA、EPA 的测定

Milk powder and formula foods for infant and young children

-Determination of DHA and EPA contents

GB/T 5413.27—1997

1	范围

本标准规定了用气相色谱法测定 DHA 和 EPA 的方法。 本标准适用于婴幼儿配方食品和乳粉中 DHA 和 EPA 含量的测定。

2	方法提要 抽提出样品内的脂肪，经甲基化反应后，以气相色谱，火焰离子化检测器定

量测定样品中的 DHA 和 EPA 的含量。

3	试剂 所有试剂，如未注明规格，均指分析纯；所有实验用水，如未注明其他要求，

均指三级水。

3．1	高峰氏淀粉酶（Taka-Diastase）。

3．2	氨水：体积分数≤25%。

3．3	乙醇：体积分数≥95%。

3．4	乙醚。

3．5	石油醚：沸程，30～60℃。

3．6	正己烷：色谱纯。

3．7	氢氧化钾的甲醇溶液：c(KOH)为 4mol/L，使用无水甲醇。

3．8	标准溶液

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.27—1997

3．8．1	标准贮备液：准确称取 1.00g 标准鱼油（EPA 163.9mg/g，DHA

135.30mg/g），用正己烷溶解并定容至 50mL（EPA 的浓度为 3.2678mg/mL、DHA 的浓度为 2.7060mg/mL），冷冻保存。

3．8．2	标准工作液：取标准贮备液 1.00mL，用正己烷烯释并定容至 10mL（EPA 的浓度为 0.3268mg/mL，DHA 的浓度为 0.2706mg/mL），使用前配制，以防止溶剂 挥发而使浓度改变。

4	仪器和玻璃器皿 常用实验室仪器及：

4．1	毛氏抽脂瓶。

4．2	离心机。

4．3	水浴锅。

4．4	振摇器。

4．5	气相色谱仪。

4．6	火焰离子化检测器。

4．7	色谱柱：2m，10%EGSS，GAS-CHROM QM/100～200 目，不锈钢柱。

5	操作步骤

5．1	样品处理

5．1．1	含淀粉样品

准确称取 1.0000g 样品放入毛氏抽脂瓶中，加入 0.1gTaka 淀粉酶，再加入

10mL45～50℃的蒸馏水，混合均匀后，用氮气排除瓶中空气，盖上瓶塞，置 45

℃烘箱内 30min，取出冷却室温。

5．1．2	不含淀粉样品

准确称取样品 1.0000g，放入毛氏抽脂瓶（4.1）中，用 10mL65℃的热水溶 解，振摇，使样品完全分散，水冷却至室温。

5．2	测定液的制备

5．2．1	于上述样品溶液中加入 2mL 体积分数为 25%的氨水（3.2），置于 65℃ 水浴（3.3）中 15min，取出轻摇，冷至室温。

5．2．2	加入 10mL 乙醇（3.3），混匀。加入 25mL 乙醚（3.4），塞上塞子振摇

1min。加入 24mL 石油醚（3.5），塞上塞子振摇 1min。再加入 25mL 石油醚，塞 上塞子振摇 1min。离心或静止，使醚层、水层分开。有机层转入烧瓶中，第二 次提取加入的试剂为 5mL 乙醇、15mL 乙醚、15mL 石油醚，操作同前。第三次提 取不加乙醇，只用 15mL 石油醚，如上操作。

5．2．3	把提取的醚液合并，减压浓缩至近干，用正己烷溶解残留物并定容至

10mL，摇匀。准确吸取 2mL 此液于 10mL 带盖离心管中，加入 0.2mL 氢氧化钾的 甲醇溶液（3.7），振摇 1min 以上，放置 10min（甲基化反应）。如果有机层混浊， 可离心使之澄清。此有机层即为样品待测液。

5．3	测定

5．3．1	测定条件

a） 进样器温度：230℃；

b） 检测器 FID 温度：250℃；

c） 进样体积：2.0µL；

d） 灵敏度：10-9；

e） 衰减：S；

f） 氮气流速：50mL/min；氢氧流速：25mL/min；空气流速：300mL/min；

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.27—1997

g） 柱温：190℃。

5．3．2	定性测定 根据保留时间定性。改变色谱条件，如柱温度、载气流速，使标准组分 EPA

和 DHA 的保留时间发生改变。如果样品中的某个峰随标准品中的某个峰的保留时 间和同样的改变，即证明样品中含有与标样相同的某个组分。

5．3．3	定量测定 外标定量法。

注射一定量的标准工作液进入气相色谱仪，得到 EPA 和 DHA 的峰面积 Ai； 注射等体积的样品待测液进入色谱仪，得到样品中 EPA 和 DHA 的峰面积 Bi。

6	分析结果的表述

样品中 EPA 或 DHA 的含量（mg/100g）= 1 00Bi csiV  ………………（1）

Ai m

式中：Bi——样品中组分 i（EPA 或 DHA）对应峰面积； csi——标准样中组分 i 的质量浓度，mg/mL； V——待测样品的总体积，mL； Ai——标准工作液中组分 i 的峰面积； m——样品的质量，g。

7	允许差

同一样品两次测定值之差不得超过两次测定平均值的 10%。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施