# Text boxes

GB/T 5413.11—1997

前	言

本标准给出两种方法，方法一是荧光法，重现性好，准确度较高。方法二是

高压液相色谱法，测定速度快。 本标准方法一为仲裁法

本系列标准从实施之日起，代替 GB 5413—1985。 本标准由中国轻工总会提出。 本标准由全国乳品标准化中心归口。

本标准负责起草单位：国家乳制品质量监督检验中心、浙江省轻工业研究所。 本标准参加起草单位：卫生部食品卫生监督检验所、哈尔滨森永乳品有限公

司、雀巢（中国）投资服务有限公司。 本标准主要起草人：李茂胜、任一平、黄百芬、郎昭斌、陈青俊、王芸。

中华人民共和国国家标准

婴幼儿配方食品和乳粉 维生素 B1 的测定

Milk powder and formula foods for infant and young children

-Determination of vitamin B1  content

GB/T 5413.11—1997

1	范围

本标准规定了用荧光法和反相高压液相色谱法测定维生素 B1 的方法。 本标准方法一适用于乳粉中维生素 B1 的测定；方法二适用于婴幼儿配方食

品和乳粉中维生素 B1 的测定。

方法一	荧光法

2	方法提要

样品在稀盐酸溶液中消化，过滤，除去蛋白质等物质。如果样品中维生素

B1 系游离态，可直接在碱性铁氰化钾中氧化成噻嘧色素，在紫外光照射下发出荧 光，其荧光强弱与噻嘧色素成正比；如果维生素 B1 系结合态，则须经酶解转为 游离态，层析除去杂质后再作荧光检测。检测所使用的激发波长 E1 为 365nm，发 射波长 EM 为 435nm。

3	试剂 所有试剂，如未注明规格，均指分析纯；所有实验用水，如未注明其他要求，

均指三级水。

3．1	盐酸：c（HCl）为 0.1mol/L。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.11—1997

3．2	氢氧化钠：c（NaOH）为 150g/L。

3．3	异丁醇：重蒸馏。

3．4	乙酸钠：c（NaAc）为 2mol/L。

3．5	酸性乙醇：体积分数为 20%。用盐酸调节 pH 为 3.5～4.3。

3．6	淀粉酶（生化试剂）溶液：100g/L。

3．7	中性氯化钾：c（KCl）为 250g/L。250g 氯化钾溶于 1000mL 水中。

3．8	酸性氯化钾：c（KCl）为 250g/L。加 8.5mL 盐酸于 1L 中性氯化钾溶液中。

3．9	铁氰化钾：c[K3Fe(CN)6]为 10g/L，使用当天配制。

3．10	氧化剂。

3．11	标准溶液

3．11．1	维生素 B1 标准贮备液，浓度为 100μg/mL。

准确称取 50.0mg（在五氧化二磷干燥器内至恒量的）分析纯维生素 B1 盐酸 盐，溶解于 400mL 体积分数为 20%的酸性乙醇溶液（3.5）中，并定容于 500mL 棕色容量瓶中，于 10℃左右贮存。

取 4 毫升 10g/L 的铁氰化钾（3.9），用 150g/L 的氢氧化钠溶液（3.2）稀释 至 100mL，配好后置于暗处 4h 内使用。

3．11．2	维生素 B1 标准工作液，浓度为 3μg/mL。

吸取上述标准贮备液 3mL，用 0.1mol/L 盐酸（3.1）稀释至 100mL，每次实 验须新鲜配制。

3．12	乙酸，体积分数为 3%～5%。

将 30mL 冰乙酸用水稀释至 1000mL。

3．13	活化人造沸石，40～60 目，化学纯。

沸石的活化：称取 100g 人造沸石于大烧杯中，加十倍体积的热乙酸（3.12）， 在搅动下煮沸 15min，待澄清后弃去乙酸溶液，如此重复三次，再加五倍体积的 热酸性氯化钾溶液（3.8），于搅拌下煮沸 15min，待澄清后弃去氯化钾溶液，如 此重复三次，然后再用热水洗至无氯离子存在，用布氏漏斗抽滤，于 100℃烘箱 干燥，保存于不漏气的广口瓶中。

4	仪器 常用实验室仪器及：

4．1	荧光分光光度计。

5	操作步骤

5．1	抽提

于 150mL 三角瓶中准确称取 3g 左右样品，加盐酸（3.1）50mL，用铝箔纸盖 住瓶口，在 137.2～161.7kPa 压力（125℃）下消化半小时，冷却后，用乙酸钠

（3.4）调 pH 值为 4.5，然后加 5mL 酶溶液（3.6），在 37℃条件下保温过夜，冷 却后调节 pH 为 3.5，于 100mL 容量瓶中加水定容，过滤。

5．2	层析

5．2．1	称 2g 左右经活化的人造沸石（3.13），湿法装柱。

5．2．2	吸取 10mL 滤液，通过沸石柱层析，流速控制在≤0.5mL/min，弃去滤 液。

5．2．3	用近沸腾的蒸馏水洗涤沸石三次，每次 5mL，再用 70～80℃的酸性氯 化钾（4.8）洗柱五次，每次 4～4.5mL，弃去初滤液 1mL，集合滤液于 25mL 容量 瓶中，冷却，用酸性氯化钾溶液（4.8）稀释至刻度。

5．3	氧化

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.11—1997

在四支 50mL 的试管中，分别加入 1.5g 氯化钠或氯化钾固体及 5mL 标样

（5.2.3），在其中二个试管中，立即加入 3mL 氧化剂（3.9），混匀，立即加入

13mL 异丁醇（3.3），猛烈振摇 15s 以上，静止分层，待荧光测定，另二管不加 氧化剂，以 3mL 的氢氧化钠（3.2）代替，作为空白。

同时吸取样液 5mL（5.2.3）于另四支试管中，作法同上。

5．4		荧光测定 从每一试管中吸上层清液作荧光测定。

6	分析结果的表述

(I

− I

)  c  5

样品中维生素 B1（mg/100g）=  	s 	b 	100 …………（1）

(I sd   − I sb )  m 1000

式中：Is——样品荧光值；

Ib——样品空白荧光值； Isd——标样荧光值； Isb——标样空白荧光值； c——标样浓度，μg/mL； m——样品的质量，g。

7	允许差

同一样品的两次测定值之差不得超过两次测定平均值的 5%。

方法二	反相高压液相色谱法

8	方法提要

样品在稀盐酸环境中高温水解、酶解，样液用碱性铁氰化钾衍生，正丁烷萃 取后，经 ODS C18 反相色谱柱分离，在荧光检测器（Ex：375nm，Em：435nm）条件 下检测，用外标法定量维生素 B1 的含量。

9	试剂

9．1	正丁醇。

9．2	铁氰化钾。

9．3	浓盐酸。

9．4	无水乙酸钠。

9．5	冰乙酸。

9．6	甲醇：色谱纯。

9．7	硫胺素（维生素 B1）：标准品。

9．8	铁氰化钾溶液：c[K3Fe(CN)6]为 10g/L。称取 2g 铁氰化钾，溶解并稀释至

200mL。

9．9	氢氧化钠溶液：c(NaOH)为 100g/L。称取 20g 氢氧化钠固体，溶解并稀释 至 200mL。

9．10	碱性铁氰化钾溶液：10g/L 铁氰化钾溶液（9.8）5mL 与 100g/L 氢氧化钠 溶液（9.9）200mL 混合。

9．11	盐酸溶液：c(HCl)为 0.1mol/L。吸取 4.5mL 浓盐酸，溶于 500mL 去离子 水。

9．12	盐酸溶液：c(HCl)为 0.01mol/L。吸取上述 0.1mol/L 盐酸溶液 50mL 配 制成 500mL。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.11—1997

9．13	乙酸钠溶液（pH=4.5）：c(NaAc)为 0.05mol/L。称取 16.61g 乙酸钠，配

制成 100mL。

9．15	混合酶溶液，30g/l。称取淀粉酶和木瓜酶各 3.6g，溶于 100mL2mol/L 乙酸钠溶液。

9．16	流动相配制：用 0.05mol/L 乙酸钠溶液与甲醇按适当比例混合。

9．17	标准溶液

9．17．1	维生素 B1 标准储备溶液，浓度为 500μg/mL。

精确称取 0.0500g 维生素 B1（9.7），用 0.01mol/L 盐酸（9.11）溶解并定容 于 100mL 容量瓶中，放冰箱中保存。

9．17．2	维生素 B1 标准工作液，浓度为 0.5μg/mL。 将标准储备液用重蒸水稀释 1000 倍，所得溶液经 0.3μm 滤膜过滤。

10	仪器

10．1	高效液相色谱仪或同等性能的高效液相色谱仪。

10．2	荧光分光仪（带 9μL 流动池）或具波长可调功能的等同性能荧光检测器。

10．3	C18 反相色谱柱（dp 5μm，25cm×4.6mm）或具同等性能的色谱柱。

10．4	组织捣碎机（10000～12000r/min）。

10．5	高压杀菌锅。

11	操作步骤

11．1	样品处理

11．1．1	称样：将样品放入捣碎机中捣碎后，精确称取 5.0～10.0g（内含维 生素 B15μg 以上）于三角瓶中。

11．1．2	水解：加适量的盐酸溶液（9.11），控制样液中酸浓度在 0.1mol/L 左右，将三角瓶内的样液摇匀后，放入高压杀菌锅内，在 121℃下保持 30min， 待冷却后取出，轻摇数次。

11．1．3	酶解：冷却至 40℃以下，分别加入 2.5mL 混合酶液（9.15），摇匀后， 置于 37℃的培养箱中过夜。

11．1．4	定容：用 0.1mol/L 氢氧化钠溶液调 pH 值至 6.0 左右，再用二次重蒸 水定容至 100mL。

11．1．5	过滤：样液经定量滤纸过滤。

11．1．6	衍生：取滤液 10.00mL（11.1.5）于 25mL 带塞量筒中，加入 5mL 碱 性铁氰化钾（9.10）氧化后，充分混匀后再加 10.00mL 正丁醇（9.1）萃取，经 强烈摇动，静止分层后吸取正丁醇相（上层）进样。

11．2	样品测定

11．2．1	色谱条件

流动相：0.05mol/L 乙酸钠溶液（9.13）：甲醇（9.6）（65：35，体积比）。 流速：1.00mL/min。

检测波长：激发波长 375nm，发射波长 435nm。 进样量：20μL。

12	分析结果的表述

样品中维生素 B 的含量（mg/100g）= c  F  V 100 ……………………（2）

m 1000

式中：c——进样样液的浓度，μg/mL；

F——稀释倍数；

V——定容容积，mL；

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.11—1997

m——样品的质量，g。

13	允许差

13．1	重复性 同一样品两次测定结果之差不得超过平均值的 5%。

13．2	重现性 同一样品在两个不同实验室测定结果之差不得超过平均值的 5%。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施